安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020036号

尊敬的供应商：

我院拟采购立式灭菌器设备，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年6月25日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式灭菌器 | 见设备参数要求 | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元 |

设备参数要求：

产品技术参数：

| 容积 | 70-100L |
| --- | --- |
| 功率 | 4000w-6000w |

1.额定工作压力0.22Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.★产品符合YY1007-2018标准，提供产品注册证及特种设备制造许可证（压力容器）。

5.★灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

10.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

11.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。（可以满足不同物品的灭菌需求）

12.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。（全自动运行，无需人监管）

13.★灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。（符合国家标准）

14.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

15.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。（防止人员触摸门盖烫伤）

16.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

17.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。（检修维护方便）

18.★具有七大灭菌程序1#裸露器械 2#器械包3#橡胶4#敷料5#液体类6#固体体类自定义7#液体类自定义，可满足不同的灭菌需求。

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打★号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年6月22日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2020032号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月  日

报价供应商联系电话（传真）：