安徽省庐江县中医院医疗集团询价采购函

XJ-2020044号

尊敬的供应商：

庐江县中医院医疗集团白山分院拟采全科室便携式监护仪设备，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年8月31日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科室便携式监护仪 | 见设备参数要求 | 台 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元 |

设备参数要求：

1、标准配置参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、( 脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，可选配呼末二氧化碳，双有创，记录仪等

2、心电、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿；满足重症监护中的使用需求，具备CFDA认证、 TUV认证、ISO13485认证，CE认证，计量器具形式批准证，中英文界面操作，11.6寸彩色TFT显示屏 超高分辨率1366*768 更加舒适清晰防眩晕。设备轻便易转运<3kg。

★3、工作效率：开机10秒可进入监护状态，节约时间为医护人员更快的做出治疗方案。

4、心电导联方式：具备3导5导12导任意选择，支持心电级联和7导同屏。心率测量范围：15-300 BPM，误差、精度±1% 或者±1bpm取大者。具有除颤保护功能。

5、呼吸计算导联 III导可选，具有窒息报警设置功能，.具有ECG全屏级联，测量范围0-120RPM，误差±2rpm；呼吸测量模式：RA-LA/RA-LL/LA

6、血氧饱和度支持脉搏调制音。提供容积波形、SpO2示值、报警限设置。测量范围，0% ~ 100%。精度69% ~ 100%，2%。

7、测量方式：提供手动、自动、STAT模式，可显示收缩压、舒张压、平均压数字；具备报警限值和自动模式时间设置。

8、压力检测范围：收缩压：（40-270）mmHg;舒张压：（10-215）mmHg；误差≤±10mmHg。具备成人、小儿分段过压保护功能。具有整点测量血压技术

9、具有呼吸频率显示，波形显示，报警限设置。呼吸频率测量范围成人：0-120rmp 新生儿：0-150rpm, 误差≤±示值的3%＋1bpm。

10.无创血压可手动测量、自动测量、连续测量。测量参数包括：收缩压、舒张压、平均压。测量范围：0~300mmHg;体温通道数：双体温；测量精度及范围：0~50℃，±0.1℃精度(不含传感器误差)。

单位：℃或℉可选。

★11、出接口有RJ45数据（2个），Ethernet (1个），HDMI(1个），USB (2个）具有网络口、监护仪支持HDMI外接显示，配合未来急救系统系统集成工作。8G内存可存褚一年病人监护记录。

★12、具备8秒实时记录、定时记录、生理报警记录、趋势图回顾记录、趋势表回顾记录、血压回顾记录、报警回顾记录、，药物计算功能；支持掉电保存病人数据信息查看功能，夜间模式，待机模式，隐私模式多种模式和记录功能

★13、监护性能内置锂电池续航时间8小时。

产品无风扇，低功耗，免维护；

14、多项国家专项专利证书：一种新型的插件式监护仪实用新型专利证书、一种数字化医疗监护仪实用新型专利证书、一种智能医疗监护仪 实用新型专利证书、一种具有防水功能的医疗设备报警灯实用新型专利证书、一种医疗设备外壳实用新型专利证书、一种新型医疗飞梭设备实用新型专利证书。

★15.具备趋势共存界面，呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、全屏 7 导等多种显示界面，并支持一键快速切换功能，支持波形参数页面左右切换功能

- 监护参数具有声、光双重三级报警，红、黄、蓝三色报警灯提示。参数报警限可以用户设置；

- 可显示灌注指数（PI）

18.可选配热敏打印机，并可具有热拔插功能。

★19.波形存储：

1.5道波形，分别为心电I、II、III，呼吸、血氧。

2.存储时间间隔：1秒钟存储一次。

3.存储时间：可循环存储30天。

★20.趋势数据：

1.最多存储参数个数：心电、血氧、呼吸、体温、IBP，血压、麻醉气体、co2、co

2.存储时间间隔：1分钟存储一次。

3.存储时间：1-2年。

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打★号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年8月28日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2020032号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月  日

报价供应商联系电话（传真）：