安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020064号

尊敬的供应商：

庐江县中医院拟对医用冷藏冰箱进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年1月1日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏冰箱 | 见设备参数要求 | 台 |  |  |

医用冷藏冰箱设备参数要求：

1.样式：立式。

2.容积：60L。

3.净重：33kg。

4.额定功率：72W。

5.噪音值：50dB。

6.气候类型：SN/N。

7.制冷方式：风冷。

8.箱内温度：2℃～8℃。

9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

10.外部尺寸（宽*深*高）：490*441*710（mm）。

11.内部尺寸（宽*深*高）：410*315*560（mm）。

12.外部材料：喷涂钢板。

13.内部材料：喷涂钢板。

14.门体数量：1扇。

15.门体结构：双层中空保温玻璃门。

16.网架：2层，浸塑材质。

17.底脚：4个调平脚。

18.冷凝器：丝管式冷凝器。

19.蒸发器：盘管式蒸发器。

20.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

21.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

22.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

23.制冷系统：高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。

24.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，显示精度达到0.1℃。

25.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。

26.报警系统：高低温报警、门开报警、温控器故障报警。

27.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

28.电器安全：

（1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（2）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（3）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

29.特色功能：

（1）标配1个门锁设计，保障存储安全；

（2）LED数码显示屏，便于观察；

（3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（4）2层浸塑网架设计；

（5）标配测试孔，方便安装温度记录仪。

30.可选配件：冷链监控系统。

31.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

*32.售后质保：整机质保三年。

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打★号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年12月29日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2020032号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月  日

报价供应商联系电话（传真）：