安徽省庐江县中医院询价采购函

-XJ2021031号

尊敬的供应商：

我院拟采购医用外伤冲洗设备及相关配套耗材（创口清洗消毒液、液体喷剂），现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年6月3日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后年内不得参与我院所有采购活动。

二、报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外伤冲洗器 | *1、外壳尺寸：长×宽×高：560×86×335mm - 水管尺寸：长：1500mm；内径：大6mm，小4mm，偏差不大于±5% - 电源：220V，50Hz；输入功率：3500VA - 出水温度可设定：30℃～40℃，允差±1℃ - 清水流量调节阀：1.4L/min～3L/min，允差±0.3L/min *6、清水扬程：1档：30cm,允差±5cm，2档：50cm,允差±10cm，3档：135cm，允差±15cm *7、一次完整的自动模式冲洗时间：＞15min,可以实现清洗液、清水自动交替冲洗 - 按电击防护分类：Ⅰ类设备，按对进液的防护程度分类：IPX0 *9、机器配备打印设备，便于保存冲洗记录 10、提供二类医疗器械注册证 | 台 |  |  |
| 2 | 创口清洗消毒液（配套消毒液） | *1、必须提供安全卫生评价报告 *2、容量：≥325ml - 透明液体、薄荷味 *4、PH值：弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），附CMA狂犬病毒灭活检验报告 *5、醋酸氯己定：3.0 g/L -5.0g/L，二葵基二甲基氯化铵：1.0 g/L-2.0 g/L，提供相关证明文件 - 重金属含量：汞、砷、铅符合相关技术规范，附检验报告结论 - 微生物污染指标符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 灭杀大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 皮肤现场消毒试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 多次完整皮肤刺激试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 一次破损皮肤刺激试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 急性经口毒性试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 急性眼刺激试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 - 致突变试验符合《消毒技术规范》，附检验报告 | 瓶 |  |  |
| 3 | 液体喷剂 | *1、容量：≥100ml *2、PH:5.0-8.0，附检验报告 *3、有效氯：50-80ppm，附检验报告 *4、狂犬病毒灭活符合《消毒技术规范》，附检验报告 5、流感病毒H1N1：作用10分钟对病毒的灭活，附检验报告 6、多次皮肤刺激试验：无刺激，附检验报告 *7、急性经口：无毒，附检验报告 8、急性吸入毒性：无毒，附检验报告 9、空气消毒效果：30m2密闭空间内雾化300ml，作用5分钟，对空气中自然菌的消亡率达99%，附检验报告 10、疱疹病毒HSV-2：作用10分钟，具有灭活作用，附检验报告 11、铅砷汞：未检测出，附检验报告 12、HPV人乳头病毒：作用10分钟，具有灭活作用，附检验报告 13、手足口病毒：作用10分钟，具有灭活作用，附检验报告 14、眼刺激：无刺激，附检验报告 15、一次性破损皮肤刺激试验：无刺激，附检验报告 16、一次突变试验：无突变，附检验报告 17、中和剂鉴定试验及细菌定量杀菌试验：金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌，作用1分钟，杀灭对数值均大于5.0，，附检验报告 | 瓶 |  |  |

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打*号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

三、付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年6 月1日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：