安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021058号

尊敬的供应商：

我院拟对医用胶片进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年11月17日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片 | 14*17 | 张 | 100000 |  |  |
| 2 | 医用胶片 | 10*12或 11*14 | 张 | 60000 |  |  |

二、配套干式激光相机数量：激光相机5台，自助打印机5台。

三、激光胶片技术参数要求：

★1、医用干式激光成像胶片（采用聚脂片基为支持体，单面涂有卤化银感光乳剂，日光照射会发生曝光，非喷墨打印胶片，非碳粉激光打印胶片，提供产品证明材料）；

2、直接用于干式激光相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料；

3、有效期≥12个月；

4、功能：通过最优化影像控制，为CT，MIR,DR和其它影像设备提供锐利、清晰的影像；

5、提供医用干式激光胶片的代理授权书原件。

四、配套干式激光相机技术要求：

1、胶片装载：明室装载；

2、胶片槽：标配同时在线2个供片盒；

3、处理速度：150张/小时（14*17）；

4、首次输出所需时间：首张打印时间60秒；

5、灰度：14bits(16384级)；

6、分辨率≥580dpi；

7、输入接口：免费开放10个以上DICOM3.0接口；

8、支持乳腺图像打印；

9、全中文触摸屏操作界面；

10、投标设备由原生产厂家提供技术售后服务；

11、相机在胶片合同执行期间提供免费保修服务，并提供400免费电话；

12、投标设备须提供完整的技术资料；

13、根据投标设备技术要求，供方提供现场技术培训，保证需方人员正常操作设备的各种功能；同时向需方提供使用技术培训；

14、设备出现故障报修后，工程师12小时内到现场，24小时内恢复；

★15、使用干式激光打印技术，非激光喷墨，内置胶片打印机无需更换各色墨盒、碳粉、定影剂、显影剂等打印耗材；

五、配套自助打印系统技术要求

1、配套自助打印终端软件全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作；

2、配套自助打印终端屏幕防爆处理；

3、配套服务器双机备份，确保系统稳定可靠；

4、配套自助打印系统软件支持智能分发打印胶片和报告；

★5、使用干式激光打印技术，非激光喷墨，内置胶片打印机无需更换各色墨盒、碳粉、定影剂、显影剂等打印耗材；

六、报价要求

1、所投产品产品质量符合国家或行业规定标准。

2、所投产品报价须包含产品费用、辅材费、运输费、安装费、培训费、售后服务费及税金等所有费用，采购方不再承担其它任何费用。

3、供应商承诺的供货时间、地点必须完全响应本文件规定，产品安装必须在成交通知书发出后规定时间内完成。供货地点在庐江县中医院指定地点。

4、报价函等所有材料必须加盖投标单位公章。

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。★号参数必须满足。中标以后签订供货合同，负责二年内供货，具体供货时间以业主通知为准。后期根据双方履约情况再行续签。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺，（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年11月13日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：